Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-2МЦ

для ООО «ЯНОС-Энерго».

I.      Общие указания.

- Назначение блока тестирования:

Для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей с номинальным током до 800А, устройств релейной защиты и автоматики, измерительных трансформаторов тока. Диапазон испытательных токов до 14000А

II. 	Требования к комплекту поставки испытательного комплекса УПТР-2МЦ.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Нагрузочный блок | 1 |
| Регулировочный блок | 1 |
| Соединители гибкие основные сечением 95мм2 | 8 |
| Паспорт c отметкой о поверке | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
| Переходники | 6 |
| Разъём-заглушка | 1 |

III. 	Требования к техническим характеристикам испытательного комплекса УПТР-2МЦ.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Приведенная относительная погрешность измерения силы и продолжительности тока в рабочих условиях не более, % | ±5 |
| Время автоматического пуска, мс | 200 (500) |
| Фиксация (запоминание) измеряемого тока гарантируется при времени отключения автомата (не менее), мс | 1,5±10% |
| Форма выходного тока – синус, коэффициент нелинейных искажений выходного тока не более, % | 5 |
| Время установления рабочего режима не более, с | 6 |
| Продолжительность непрерывной работы в режиме готовности, час | 8 |
| Максимальная длительность формируемого тока на основных выходах «Ш-1» – «Ш-2». | 14000 |
| Ступень «грубого» регулирования тока, % при числе ступеней УПТР-2МЦ = 6 | 16,6 – 18 |
| Ступень точного регулирования тока, % при числе ступеней = 12 | 1,3 – 1,5 |
| Минимальные токи на дополнительных выходах «Кл 1» – «Кл 2», А: | ≤10 |
| Напряжение сети питания переменного тока, В | 342 … 418 |
| Частота сети питания переменного тока, Гц | 49…51 |
| Сила потребляемого тока не более, А (в импульсном режиме) | 140 |

Зам.директора по автоматизации                               Л.Ш.Малиновский

Начальник ЭТЛ                                                             А.М.Мазаев