Приложение №6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов К540-3

для ООО «ЯНОС-Энерго»

- Назначение.

Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 предназначен для выполнения электромагнитных испытаний трансформаторов всех схем и групп соединения.

- измерение тока и потерь холостого хода при малом напряжении;

- измерение сопротивления короткому замыканию;

- измерение коэффициента трансформации;

- определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;

- измерение сопротивления обмоток постоянному току.

- Требования к комплекту поставки измерителя К540-3.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 | 1 |
| Кабель для измерения сопротивления 10м | 1 |
| Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 |
| Свидетельство о поверке | 1 |

- Требования к техническим характеристикам измерительного прибора MI-3102H.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых переменных токов (три канала)1, А, | 0,01-5 |
| Диапазон измеряемых переменных напряжений (два трех-канальных измерителя)2, В | 5-400 |
| Диапазон измеряемых активных мощностей (три канала)1,2, Вт | 1-2000 |
| Диапазон измеряемых сопротивлений постоянному току, Ом | 0,00005-1999 |
| Диапазон измеряемой частоты, Гц | 45-55 |
| Пределы измерения тока, А | 0,1, 1, 5 |
| Пределы измерения напряжения, В | 100-400 |
| Пределы измерения сопротивления, Ом | 0,00002-1999 |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжений, не более, % | 0,2 |
| Основная приведенная погрешность измерения мощности, не более, % | 0,5 |
| Основная приведенная погрешность измерения токов, не более, % | 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерения частоты, не более, Гц | 0,25 |
| Основная приведенная погрешность измерения сопротивления постоянному току, % | 0,5 |
| Входное сопротивление каналов измерения напряжения, не менее, кОм | 400 |
| Падение напряжения нагрузки каналов измерения силы тока, не более, мВ | 75 |
| Средний срок службы прибора не менее, лет | 8 |
| Средняя наработка на отказ не менее, ч | 10000 |
| 1 – без использования внешнего измерительного трансформатора тока |  |
| 2 – без использования внешнего измерительного трансформатора напряжения |  |
| Допустимая дополнительная погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды от нормальных до предельных значений в рабочем диапазоне температур, не превышает предела допускаемой основной погрешности |  |
| Нормальные условия применения |  |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
| Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84-106 (630-795) |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50,0 |
| Рабочие условия применения |  |
| Температура окружающего воздуха, С, | от + 5 до + 40 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 30 °С |
| Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84-106,7 (630-800) |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |

| Заместитель директора по автоматизации | Л.Ш. Малиновский |
| --- | --- |
| Начальник ЭТЛ | А.М. Мазаев |