Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение прибора  MI-3102H

для ООО «ЯНОС-Энерго»

- Назначение

Измерения электротехнических параметров электроустановок.

−   измерение сопротивления изоляции в диапазоне до 10 ГОм напряжением до 2500 В;

−   измерение коэффициентов абсорбции (DAR), поляризации (PI), R60;

−   проверка непрерывности защитных проводников;

−   измерение полного сопротивления линии и контура со встроенной таблицей характе-ристик предохранителя; автоматический расчет тока короткого замыкания;

−   проверка параметров селективных  стандартных УЗО АС и А типов с номинальны-ми токами отключения от 10 мА до 1 А;

−   контроль порядка чередования фаз в трехфазных системах;

−   измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме;

−   измерение и частоты напряжения;

−   измерение силы тока (TRMS) с помощью опциональных клещей А1018;

- Требования к комплекту поставки измерителя MI-3102H.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор EurotestXE MI 3102H | 1 |
| 2. | 2,5 кВ двухпроводный измерительный кабель для измерения сопротивления изоляции (1,5 м) | 1 |
| 3. | Универсальный трехпроводный измерительный кабель (1,5 м) | 1 |
| 4. | Зажим типа «крокодил» (черный, синий, зеленый) | 3 |
| 5. | Измерительный наконечник (черный, синий, зеленый) | 3 |
| 6. | Измерительный кабель с евро-вилкой | 1 |
| 7. | Измерительный провод (зеленый, 20 м) | 1 |
| 8. | Измерительный провод (синий, 4,5 м) | 1 |
| 9. | Измерительный провод (черный, 20 м) | 1 |
| 10. | Вспомогательные штыри заземления | 2 |
| 11. | Щуп «commander» с наконечником с двумя функциональными клавишами | 1 |
| 12. | Адаптер питания | 1 |
| 13. | Перезаряжаемые Ni-MH батареи | 6 |
| 14. | Кабель RS232 | 1 |
| 15. | Кабель USB | 1 |
| 16. | СD диск с ПО EuroLinkXE и документацией в электронном виде | 1 |
| 17. | Мягкая сумка для переноски | 1 |
| 18. | Мягкий нашейный ремень для переноски | 1 |
| 19. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 20. | Свидетельство о поверке | 1 |

- Требования к техническим характеристикам измерительного прибора MI-3102H.

| Технические характеристики измерителя MI 3102H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
| Сопротивление изоляции | U=100 В, 250 В: |  |  |
|  | R: 0,000 …1,999 MОм | 0,001 MОм | ±(5% от измер. + 3 емр) |
|  | 2,00 …99,99 MОм | 0,01 MОм | ±(5% от измер. + 3 емр) |
|  | 100,00 …199,9 MОм | 0,1 MОм | ±(5% от измер. + 3 емр) |
|  | U=500 В, 1 кВ: |  |  |
|  | R: 0,000 …1,999 MОм | 0,001 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 2,00 …99,99 MОм | 0,01 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 100,00 …199,9 MОм | 0,1 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 200 …999 MОм | 1 MОм | ±(10% от измер.) |
|  | U=2,5 кВ: |  |  |
|  | R: 0,000 …1,999 MОм | 0,001 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 2,00 …99,99 MОм | 0,01 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 100,00 …199,9 MОм | 0,1 MОм | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 200 …1999 MОм | 1 MОм | ±(10% от измер.) |
|  | 2,00 …9,99 ГОм | 10 MОм | ±(10% от измер.) |
| Коэффициент абсорбции (DAR) | 0,01...9,99 | 0,01 | ±(5% от измер. + 2 емр) |
|  | 10,0...100,0 | 0,1 | ±(5% от измер.) |
| Коэффициент поляризации (PI) | 0,01...9,99 | 0,01 | ±(5% от измер. + 2 емр) |
|  | 10,0...100,0 | 0,1 | ±(5% от измер.) |
| Измерительное напряжение | 0 … 3000 В | 1 В | ±(3% от измер. + 3 емр) |
| Непрерывность защитного проводника при токе 200 мA (R=200 мА) | 0,00 …19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3% от измер. + 3 емр) |
|  | 20,0 … 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.) |
|  | 100 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер.) |
| Полное сопротивление линии | 0,00 … 19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
|  | 20,0… 99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
|  | 100 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
| Предполагаемый ток КЗ (фаза-ноль) | 0,00...19,99 А | 0,01 А | См. погрешность измерения полного сопротивления линии |
|  | 20,0...99,9 А | 0,1 А |  |
|  | 100...999 В | 1 А |  |
|  | 1,00...9,99 кА | 10 А |  |
|  | 10...24,4 кА | 100 А |  |
| Полное сопротивление контура | 0,00 … 19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
|  | 20,0 …99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
|  | 100 …1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
| Полное сопротивление контура, режим без отключения УЗО | 0,00 … 19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер.+ 5 емр) |
|  | 20,0 …99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(10% от измер.) |
|  | 100 …1999 Ом | 1 Ом | ±(10% от измер.) |
| Напряжение | 0 В … 500 В | 1 В | ±(2% от измер.+ 2 емр) |
| Частота | 45 Гц … 65 Гц | 0,1 Гц | ±2 емр |
| Чередование фаз | 1.2.3 или 2.1.3 |  |  |
| Параметры УЗО |  |  |  |
| Номинальный ток I∆N | 10 мA, 30 мA, 100 мA, 300 мA, 500 мA, 1 A |  |  |
| Напряжение прикосновения Uс | 0, 0 …9,9 В | 0,1 В | (-0%/+10%) от измер. + 2 емр |
|  | 10,0…99,9 В | 0,1 В | (-0%/+10%) от измер. |
| Время срабатывания | 0 … 500 мс (1/2 x IΔN, IΔN) | 1 мс | ±3 мс |
|  | 0 … 200 мс (2 x IΔN) | 1 мс | ±3 мс |
|  | 0 … 150 мс (5 x IΔN) | 1 мс | ±3 мс |
| Ток срабатывания | 0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AC, I∆N = 10 мA) | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
|  | 0,2 x I∆N …2,2 x I∆N (тип A, I∆N = 10 мA) | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
|  | 0,2 x I∆N …1,1 x I∆N (тип AС,I∆N ≥ 30 мА | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
|  | 0,2 x I∆N …1,5 x I∆N (тип А, I∆N ≥ 30 мА | 0,05 x I∆N | ±0,1 x I∆N |
| Сопротивление заземления | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2 % от измер. + 3 емр) |
|  | 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2% от измер. + 3 емр) |
|  | 100 …1999 Ом | 1 Ом | ±(2% от измер. + 3 емр) |
| Освещенность | 0,01 …19,99 лк | 0,01 лк | ±(5 % от измер. + 2 емр) |
|  | 20,0 …199,9 лк | 0,1 лк | ±5 % от измер. |
|  | 200 …1999 лк | 1 лк | ±5 % от измер. |
|  | 2,00 …19,99 клк | 10 лк | ±5 % от измер. |
| Истинное среднеквадратическое значение силы тока | 0,0 мA…99,9 мA | 0,1 мA | ±(5 % от измер. + 3 емр) |
|  | 100 мA…999 мA | 1 мA | ±5 % от измер. |
|  | 1,00 A …19,99 A | 0,01 A | ±5 % от измер. |
| Питание | 6 x1,5 В AA алкал. батарей или 6 x1,2 В аккумуляторных батарей |  |  |
| Категория перенапряжения | 600 В CAT III; 300 В CAT IV |  |  |
| Степень защиты | Двойная изоляция |  |  |
| Степень защиты корпуса | IP42 |  |  |
| Подключение к ПК | RS-232 и USB |  |  |
| Масса, кг | 1,3 |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 230х103х115 |  |  |

| Заместитель директора по автоматизации | Л.Ш. Малиновский |
| --- | --- |
| Начальник ЭТЛ | А.М. Мазаев |